冷冻干燥机

工作条件

工作温度：＋10℃～＋25℃ 

电源要求：230V，50/60Hz

技术要求
主机：

（1）5.7’’ 彩色触摸屏，多语言界面，图形化显示整机和各组件的运行状态；同时显示设置参数和运行参数，如: 冷阱温度, 运行总时间, 实际阶段时间, 实际真空度等参数。

（2）自动化的电磁真空控制，控制精度≤0.001mbar；主机能直接自动控制冷阱预冷和泵的预热。

（3）内置蒸气压曲线，同时数字显示真空度和样品温度，方便参考数据编辑程序和保护样品低温安全。

（4）冷阱最大凝冰容量：≥4 Kg，容积≥6.5L；凝冰效率 ：≥3kg/24h。

（5）冷阱工作温度：≤-55℃ （50Hz下）。

（6）压缩机制冷功率： ≥0.51 KW。

  （7）冷阱大开口设计，直径≥300mm，不锈钢材质冷阱腔且冷凝盘管暴露于冷阱内。

（8）系统标配电热除霜功能，除霜温度范围：20℃~60℃，控制精度：±1℃。

（9）真空泵最低真空值：≤2×10－3mbar，标配真空度泄露测试。

（10） 含中文操作界面，同时含有开机自检、权限管理、报警信息、换油提示、蒸气压曲线换算等信息。

（11） 供应商需提供完善的冻干机故障排除说明书，针对冻干机控制器上不同的报错信息提供对应的原因和解决方案，报错数量≥100条。
 真空系统：

（1）真空泵抽气速率：≥38L／min;  需要配置油雾过滤器，防止污染环境。

（2）真空度测量范围：1000-0.001 mbar。

（3）冷冻样品干燥腔:干燥腔为透明有机玻璃材质。

3.配置:
（1）冻干机主机，触摸屏面板。

（2）真空泵（配油雾过滤器）；真空电磁阀，真空传感器。

（3）干燥室, 不少于12个外接口。
（4）防老化橡胶阀，带冻干瓶。
（5）三层不锈钢的防腐蚀隔板，直径≥265mm。
4.技术支持及服务

（1） 供应商负责免费到现场安装调试，定期维护终身保修。
（2） 对最终用户在安装现场进行免费人员培训2人以上。
（3）售后服务应在3个工作日内到达现场。
（4）产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5.交货时间：

  合同签订后的30天内

