设备需求

一、技术参数：
1.干燥面积：≥3㎡
2.干燥仓：
2.1圆筒形，前后开门
2.2材质：304不锈钢
2.3最大装料重量：≥30kg
2.4 内部尺寸：长≥2m、内直径≥1m
2.5最大装料净空：长≥2m、宽≥0.5m、高≥0.4m
2.6干燥仓内的工作压强：30Pa～133Pa
2.7其他定制要求：舱门上有观察窗，可观察干燥过程舱内状况

3.加热板：
3.1单片尺寸：≥2050×590×15mm
3.2材质：铝合金6063
3.3加热方式：辐射式加热，中空铝加热板内部流通加热介质（加热介质需保证对产品无污染）
3.4加热板数量：≥4层
3.5加热板层高：140mm（可调节，净空125mm，可调高度最大至370mm）
3.6其他定制要求：干燥仓配有加热介质循环系统，保证加热板的温度均匀性。采用电加热介质，介质温度由温控器及阀门等控温调节。冷却水由冷却水塔循环提供。

4.冷阱：
4.1干燥仓内加热板下部，304材质，盘管带温度传感器检测其制冷温度
4.2冷阱内制冷剂蒸发温度：-30℃～-55℃
4.3单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为实验对象）≥30kg/批次

5.物料托架：
5.1材质：304不锈钢
5.2称重传感器：料盘吊架带有称重传感器，可测量及记录物料进舱后的重量变化。称量数据可减掉吊架+料盘的重量，重量的记录间隔时间可设定、可存储、可形成曲线
5.3定制要求：上部悬吊式，托架每两层加热板之间有角钢支撑，可将料盘放在角钢上，料盘置于加热板之间而不与加热板接触（辐射式加热）

6.加热系统
6.1温度范围：常温～80℃
6.2加热介质需保证对产品无污染（如去离子水）。采用电加热介质，冷却水由冷却水塔循环提供，介质温度由温控器及阀门等控温调节

7.真空系统：
7.1额定工作压力：30Pa～1000Pa可调可调
7.2真空泵：配有电容式真空计用于输出压力信号供压力控制仪及压力调节阀按设定调节干燥舱内的压力
7.2技术要求：从 1 大气压到 1Tor 的抽空时间（干燥、无负荷）≤30min

8.制冷压缩机组
8.1 双级活塞压缩机
8.2功率：≥5.5 KW
8.3制冷工质：R507，满足冻干舱冷阱及冻结库的冷量需求（-40℃/+40℃工况冷量4.97kw）

9.预冻库
9.1尺寸：外型：2.5米×0.92米×0.97米，内部：2米×0.62米×0.97米
9.2材质：聚氨酯保温板厚150mm，彩钢板外皮
9.3蒸发温度：-30～-55℃

10.控制系统
10.1PLC加触摸屏控制，可设定加热温度-时间曲线、真空度-时间曲线，并控制各系统按设定程序自动运行，记录并储存各种信息（温度、真空度、重量等），可生成报表和曲线，参与网络管理
10.2控温精度±1.5℃，真空度控制精度1Pa，重量精度为全量程的1%

二、配置要求：
干燥仓主体、加热系统、真空系统、控制系统、制冷系统、料盘、速冻库、真空泵油、产品说明书、使用手册

三、商务参数：
1.售后服务
1.1供方负责免费到现场安装调试
1.2产品质保期应为1年以上，在质保期内免费维护，属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担；质保期过后，易损件及维护费用按优惠价收取。
1.3供方必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在24 小时内进行维修，必要时应在3个工作日内到达现场，保证仪器的正常工作
2.供货周期
60个自然日（运至海口并派人调试，培训使用人员）
3.供货地点
    海南省海口市海南省博物馆
[bookmark: _GoBack]4.其他商务要求
见合同模板

