大型饱水外棺定制浸泡池项目

自行采购（公开比选）采购需求

本项目拟定制一套“大型饱水外棺定制浸泡池项目”，具体采购需求如下。

一、技术服务内容

（一）提供一套大型饱水外棺文物浸泡池设计方案、实施方案、使用培训方案以及质保与售后服务方案。

（二）提供一套装置图纸，含平面布置图和产品概念效果图。

（三）定制一套“外棺浸泡池”。包含以下组件：

1. 文物浸泡池：

1.1 结构与材质：

（1）框架

SUS304不锈钢方管(45mm×45mm，厚度≥2mm)，焊接成型，并设置底部及四周加强支撑结构，整体具有足够的承载能力和结构刚度，可满足大型饱水漆棺及浸泡液长期荷载要求，长期使用不变形、不下沉。

（2）内衬

采用厚度≥10 mm聚丙烯（PP）板整体焊接成型，焊缝采用同材质热熔焊接工艺，保证整体密封性。内壁表面光滑、无死角，具有优异的耐化学腐蚀性能、抗冲击性能和耐热性能(110-120°C)，不释放金属离子及其他有害物质，便于清洗和维护，满足文物长期浸泡保护要求。

（3）外壳

采用 SUS304 不锈钢板（厚度≥1.2 mm）制作，表面进行拉丝或防指纹处理，使用防划烤漆，整体美观、耐腐蚀，具有良好的机械强度和使用寿命。

（4）保温结构

内衬与外壳之间设置保温隔热层，采用高效保温材料填充，减少热量交换，提高浸泡液温度稳定性，降低恒温控制能耗。

（5）顶盖

采用分段式可拆卸 SUS304 不锈钢盖板（厚度≥1.2 mm），内置保温层，开启方便，可有效防止灰尘污染、减少光照影响及浸泡液挥发，并便于文物吊装、检测及日常维护。

（6）材料兼容性要求

浸泡池所有与液体接触的材料应具有良好的化学稳定性，能够长期耐受40%医药级乙二醛溶液及酸、碱、盐等常用文物保护溶液的浸泡，不发生腐蚀、老化、开裂、溶胀或离子析出，不对文物及保护液产生污染，满足大型饱水漆木文物长期浸泡脱水加固工艺要求。

1.2密封性：

浸泡池应具有良好的密封性能，在正常使用状态下无渗漏、无明显挥发泄漏。换气率≤0.05/d（符合T/WWXT0029-2018标准）。

1.3 规格与容量：

浸泡池共配置 8个，内部净尺寸如下：

| 序号 | 内部净尺寸（长×宽×高，mm） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4000 × 1200 × 600 | 3个 |
| 2 | 3600 × 1800 × 600 | 2个 |
| 3 | 2700 × 1800 × 600 | 2个 |
| 4 | 4000 × 3000 × 600 | 1个 |

1.4 配置要求：

（1）池体结构：

池体底部设置100mm架空层，为浸泡液提供底部流通空间，保证文物周围浸泡液分布均匀，减少局部滞流，提升文物整体浸泡均匀性。

整体承载能力≥1 t/m²，满足大型饱水漆木文物及保护液长期浸泡荷载要求，长期使用不发生明显变形或沉降。

池体焊缝采用全焊透密封工艺，整体无渗漏，长期使用不开裂、不变形，确保浸泡池密封性和结构稳定性。

- 智能在线监测系统：

- （1）配置8套智能在线监测系统，实行一池一控，每套配备独立控制柜及触摸屏控制终端。

- （2）配备专用在线监测传感器，包括：

- 酸碱度在线传感器：量程2.0～12.0 pH，测量精度≤±0.05 pH；

- 比重在线传感器：量程0～5.0 g/cm³，满足乙二醛溶液浓度监测要求；

- 温度传感器：量程0～80℃，满足监测液体温度要求。

- 数据管理：

- 系统应具备监测数据自动连续采集功能，对浸泡池运行参数进行实时监测，并自动上传至云端数据库长期存储。支持手机端和网页端实时查看设备运行状态及监测数据，可设置监测参数报警阈值，参数超限时自动报警。系统应支持历史数据查询、趋势曲线分析，以及Excel、PDF等格式报表导出，监测数据应具有完整性、可追溯性和长期保存能力，满足文物保护修复全过程监测要求。

- 接口配置：

- 每池短边底部设2个接口，一个

- (DN50接口1个，DN25接口1个)，支持纯水、排水等连接。

- 液位控制:手动阀门调节纯化水与排水。

5. 耐酸碱文物放置架：54套。材质为碳钢骨架外包PP防腐层，规格明细：18套（1200×600×200mm）、20套（1800×600×200mm）、16套（1500×600×200mm）。

4. 配套管路辅材：统一铺设纯水供水管道和废水排水管，所有接头、密封件耐乙二醛腐蚀。

1.5 配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸泡池 |  |  |  |  |
|  | 浸泡池A | 4000*1200*600 | 3 | 套 |  |
|  | 盖子 | 1200*500 | 24 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN50 | 3 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN25 | 3 | 个 |  |
| 2 | 浸泡池 |  |  |  |  |
|  | 浸泡池B | 3600*1800*600 | 2 | 套 |  |
|  | 盖子 | 1800*600 | 12 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN50 | 2 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN25 | 2 | 个 |  |
| 3 | 浸泡池 |  |  |  |  |
|  | 浸泡池C | 2700*1800*600 | 2 | 套 |  |
|  | 盖子 | 1800*540 | 10 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN50 | 2 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN25 | 2 | 个 |  |
| 4 | 浸泡池 |  |  |  |  |
|  | 浸泡池D | 4000*3000*600 | 1 | 套 |  |
|  | 盖子 | 1500*500 | 16 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN50 | 1 | 个 |  |
|  | 阀门 | 材质：PVC，管径DN25 | 1 | 个 |  |
| 5 | 监控系统 |  |  |  |  |
|  | 电控箱 | 250*150*300 | 8 | 套 |  |
|  | PLC控制器 | 品牌：HAIWEI | 8 | 套 |  |
|  | 7英寸触摸屏 | 品牌：HAIWEI | 8 | 套 |  |
|  | 控制元器件 | 品牌：施耐德 | 8 | 套 |  |
|  | 酸碱度传感器 | 量程：2-12PH | 8 | 个 |  |
|  | 比重传感器 | 量程：0-5g/cm3 | 8 | 个 |  |
|  | 温度传感器 | 量程：0-80℃ | 8 | 个 |  |
| 6 | 放置架A | 1200*600*200 | 18套 | 套 |  |
| 7 | 放置架B | 1800*600*200 | 20套 | 套 |  |
| 8 | 放置架C | 1500*600*200 | 16套 | 套 |  |

二、技术成果要求

1.设计方案：1套，符合相关的技术标准、法规和要求，结构设计美观实用。

2. 实施方案：1套，包含生产工艺、现场安装流程、设备安全操作管理制度。

3. 设备质保与售后服务方案：1套，整套设备整机质保1年，终身维修（响应时间≤24小时），免费提供每年1次设备巡检校准服务。

4. 全套设备图纸：1套，平面布置图、产品概念效果图。

5. 实物供货：8个文物浸泡池、54套防腐放置架、8套智能监测控制系统、全套盖板/阀门/管路配件。

6. 现场服务：运输至安徽省淮南市武王墩考古工地，安装调试并培训操作。

三、服务周期

自合同签订后30日内完成供货、安装及验收。

四、其他商务需求

见附件合同模板。