合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：        大型饱水外棺定制浸泡池

项目地点：        安徽省淮南市

甲方：      国家文物局考古研究中心

乙方：

签订日期：       年      月      日

签订地点：              北京

合 同 书

国家文物局考古研究中心(甲方)通过国内公开，确定            有限公司(乙方)为大型饱水外棺定制浸泡池项目成交人。双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

下列文件是合同的组成部分，优先支配地位的次序如下：

（1）本合同书

（2）合同条款及特殊条款内容

2. 采购内容

本合同采购的具体内容：大型饱水外棺定制浸泡池1套，工作内容如下：

2.1提供一套大型饱水外棺定制浸泡池设计方案、实施方案、使用培训方案以及质保与售后服务方案。

2.2提供一套装置图纸，含概念效果图和平面布置图。

2.3定制一套“外棺浸泡池”。包含以下组件：

2.3.1 浸泡池：

2.3.1.1 结构与材质：SUS304不锈钢承重框架+10mm厚PP聚丙烯内衬，1.2mm厚304不锈钢烤漆外壳，耐40%医药级乙二醛、酸碱盐溶液长期浸泡，无离子析出，适配饱水漆棺长期浸泡加固工艺；

2.3.1.2 规格与容量：共8个浸泡池。明细：3个（4000×1200×600mm）、2个（3600×1800×600mm）、2个（2700×1800×600mm）、1个（4000×3000×600mm 超大浸泡池，适配完整大型漆棺整体浸泡）；

2.3.1.3 结构与要求：池体底部100mm架空层，药液循环均匀；整体承重≥1吨/㎡；焊缝全密封无渗漏；顶盖内置保温层，避光防尘。

2.3.2 智能在线监测系统：8套，一池一控，每套独立电控箱，配置控制屏操作；配套三类专用传感器：温度传感器（0~80℃）、PH酸碱度传感器（量程2~12PH）、比重传感器（量程0~5g/cm³）。浸泡池内所有监测数据实时自动上传云端永久存储，手机/网页端可实时查看、设置浓度报警阈值、导出完整历史数据报表，满足文物修复档案归档要求。

3.定制产品参数满足甲方需求，运行效果达到甲方要求，完成后向甲方按时提交原始设计方案、设计图纸以及装置操作流程文件。

2.3.3耐酸碱文物放置架：54套。材质为碳钢骨架外包PP防腐层，规格明细：18套（1200×600×200mm）、20套（1800×600×200mm）、16套（1500×600×200mm）。

2.3.4配套管路辅材：统一铺设纯水供水管道和废水排水管，所有接头、密封件耐乙二醛腐蚀。

3.定制产品满足甲方需求，运行效果达到甲方要求，测试完成后向甲方按时提交原始设计方案、设计图纸以及装置操作流程文件。

货物的采购要求：产品质量符合国家标准及产品质量三包规定，提供产品质量保证承诺书（自拟加盖公章）或《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》。

3. 合同价款

本合同总价为大写人民币      元整（￥      .00元）。

4. 付款方式

本合同的付款方式为：

签订合同后5个工作日内，乙方向甲方支付合同总价5%的履约保证金，计￥      .00元，在甲方收到履约保证金后合同生效。

合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%货款，计￥      .00元；货物到达甲方指定地点现场，安装、调试合格并通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%货款，计￥      .00元。乙方向甲方支付合同总价5%的履约保证金转为质量保证金，待质保期满后甲方向乙方无息退还质量保证金。

甲方如需追加与合同标的相同的货物，在本合同金额10%以内的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 60 天（自然日）内。

交货地点：安徽省淮南市武王墩考古大棚。

交货方式：现场交货。

乙方提供产品安装、调试以及培训服务，实现所有设备达到采购需求规定的参数规格正常运行。

6. 合同的生效

本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执两份，经双方授权代表签署并加盖单位印章并由乙方提供履约保证金后生效。

（此页为签署页）

甲方：                                 乙方：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或负责人）                          （或负责人）

授权代表（签字）                      授权代表（签字）

单位地址：北京市朝阳区和平里街        单位地址：

砖角楼南里甲21号

邮政编码：100013                      邮政编码：

电    话：010-64289447                电    话：

传    真：010-64284341                传    真：

开户银行：中国光大银行股份有限公司   开户银行：

北京惠新西街支行

银行帐号：35240188000098721           银行帐号：

项目负责人：                          项目负责人：

联系方式：                            联系方式：

签署时间：  年  月  日                签署时间：  年  月  日

合同条款

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “买方”系指与中标人/成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.5 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人/成交人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件/谈判文件、报价文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果有且被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的两侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸（长×宽×高以厘米计）：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期2天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的110%办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9. 付款条件

9.1 付款条件见“合同特殊条款”。

10. 技术资料

10.1 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后2天之内，卖方应将货物包括但不限于每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 除合同书、合同特殊条款或招标文件/谈判文件、报价文件“货物内容及要求”部分货物质保特殊要求以外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起1年。

12. 检验和验收

12.1 在交货前，中标人/成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收单存档。

12.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人/成交人必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后2天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后2天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 合同争议的解决

18.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可采取以下第    种方式：

1、申请北京仲裁委员会进行仲裁

2、向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.2 仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部解除合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 履约保证金

26.1 卖方应在合同签订后5天内，按约定的方式向买方提交合同总价5%的履约保证金。

26.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件/谈判文件（如有）提供的格式，或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

26.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十（30）天内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 合同生效和其它

27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件/谈判文件和报价文件（若有）为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字及盖章并由卖方提供履约保证金后生效。

27.2 本合同一式伍份，具同等法律效力，买方执叁份，卖方执贰份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1.定义

1.4 买方：本合同买方系指：        。

1.5 卖方：本合同卖方系指：         。

1.6 现场：本合同项下的货物安装和运行地点为         。

6.交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：        。

9.付款条件：        。

10.技术资料：         。

11.质量保证

11.3 卖方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月（一般不超过12个月）。

12.检验和验收

13.索赔

13.3 索赔通知期限：    天。

16.不可抗力

16.2 不可抗力通知送达时间：事故发生后    天内。

26.提交履约保证金的时间：签订合同后5天。

履约保证金金额：合同总价的5%。

货物/设备一览表及技术规格

| 序号 | 报价内容 | 制造商名称 | 品牌型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |